ИНСТРУКЦИЯ № 03/07

по применению средства «Эмпауэр»

компании «Метрекс Рисёрч Корпорейшн» (США)

для очистки изделий медицинского назначения

Инструкция разработана в Испытательном лабораторном    центре    ФГУ    «РНИИТО    им. Р.Р.Вредена Росздрава». Авторы: А.Г. Афиногенова, Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов.

Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.	Средство «Эмпауэр» представляет собой прозрачную сине-зеленую жидкость, с легким свежим цветочным запахом. В состав средства в качестве действующих веществ входят два протеолитических фермента (савиназа и алкалаза), а также ряд функциональных добавок; рН средства - 7,50- 8,50.

Средство расфасовано в полиэтиленовые канистры вместимостью 3,8 л. Срок   годности   средства   при   условии его хранении   в   невскрытой   упаковке изготовителя при температуре от 0°С до плюс 25°С - 1,5 года.

1.2..  Средство обладает  хорошими  моющими  свойствами при малом пенообразовании. При транспортировании средства в зимнее время возможно его замерзание. Потребительские свойства средства после размораживания и перемешивания встряхиванием сохраняются.

1.3.Средство по классификации ГОСТ 12.1.007-76. по параметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ; при введении в брюшную полость средство малотоксично. Пары растворов средства в насыщающих концентрациях при ингаляции малоопасны. Средство обладает слабо выраженным местно-раздражающим действием и сенсибилизирующим эффектом. Рабочие растворы средства оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, при многократном воздействии на кожу вызывают её раздражение.

ПДК протеазы в воздухе рабочей зоны - 0,5мг/м3 (аэрозоль, "Аллерген"); ОБУВ а.внм. -0,01 мг/м3.

1.4.Средство предназначено для использования в лечебно- профилактических учреждениях:

- для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из  различных материалов, включая хирургические (в том числе микрохирургические) и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним ручным способом;

- для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;

- для окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ);

- для очистки гибких эндоскопов механическим способом в установке

•	для предстерилизационной очистки хирургических (включая  микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся) инструментов, а также инструментов к  эндоскопам механизированным способом в ультразвуковых установках «Кристалл», «РЭЛТЕК», «УЗО Елатомского приборного завода»,  «Сапфир»,  «Bronsa»,  «FinnSonic», «Eurosonic»,  «Fluxa», «С1еаn  01», «Elmasonic», «Notus-Powersonic tipe PS» и т.п.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде (табл. 1). Для приготовления растворов комнатной температуры используют воду с температурой не ниже 18°С. Растворы для проведения очистки при температуре 40-42°С готовят на воде, нагретой до температуры 45°С.

Внимание! При приготовлении растворов из средства, находившегося длительное время при отрицательной температуре, не следует использовать форсированных методов его оттаивания. В случае расслоения средства после оттаивания его необходимо тщательно перемешать путём встряхивания упаковки.

Таблица 1

Ингредиенты для приготовления рабочих растворов средства «Эмпауэр»

| Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Количество ингредиента (мл), необходимое для приготовления рабочего раствора объемом |
| --- | --- |
|  | 1 л | 5л |
|  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,3 | 3 | 997 | 15 | 4985 |
| 0,4 | 4 | 996 | 20 | 4980 |
| 0,5 | 5 | 995 | 25 | 4975 |
| 0,8 | 8 | 992 | 40 | 4960 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

- Средство «Эмпауэр» предназначено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов ((включая хирургические, (в т.ч. микрохирургические) и стоматологические, (в т. ч. вращающиеся)) инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним из различных материалов ручным способом; для предварительной очистки   эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;   для окончательной  очистки  эндоскопов ручным  способом  перед (ДВУ); для очистки  гибких эндоскопов механическим способом в установке КРОНТ-УДЭ-1; для предстерилизационной очистки   хирургических   (включая   микрохирургические) и стоматологических (включая вращающиеся)   инструментов, а также инструментов к эндоскопам   механизированным способом   в   ультразвуковых   установках   «Кристалл-5»,   «Кристалл-15»,   УЗВ-10/150-ТН- «РЭЛТЕК» и «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК».

- Предстерилизационную очистку изделий (кроме эндоскопов и инструментов к ним)  проводят после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических   учреждениях   для   этой   цели средством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства.

- Очистку  эндоскопов  и  инструментов  к  ним  проводят  с  учетом  требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03    «Профилактика .инфекционных заболеваний при  эндоскопических   манипуляциях»   и методических указаний «Очистка, дезинфекция   и   стерилизация   эндоскопов   и   инструментов   к   ним»   (МУ 3.5.1937-04 от  04.03.2004г.).:

- Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним   осуществляют согласно п.п. 4.1.1- 4.1.4.СП 3.1.1275-03, используя 0,5% (по препарату) раствор средства, в том числе механическим способом в установке КРОНТ-УДЭ-1. Предстерилизационную очистку изделий, а также   окончательную  очистку эндоскопов  (перед  ДВУ)  раствором   средства  «Эмпауэр»  ручным  способом  проводят  в пластмассовых, эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, обеспечивая заполнение всех каналов и полостей раствором, избегая образования воздушных пробок. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замка.

3.6. Предстерилизационную очистку изделий медицинского   назначения    (кроме эндоскопов и инструментов к ним) ручным способом осуществляют по режимам, указанным в табл. 2.

- Предстерилизационную очистку и окончательную очистку (перед ДВУ) гибких и жестких эндоскопов ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 3.

- Предстерилизационную очистку медицинских инструментов к эндоскопам ручным способом проводят по режимам, указанным в табл. 4.

- Предстерилизационную очистку хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов растворами средства «Эмпауэр» механизированным способом   в   ультразвуковых   установках    «Кристалл-5»,    «Кристалл-15»,   УЗВ-10/150-ТН- «РЭЛТЕК» и «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК» проводят по режимам, указанным в табл. 5.

3.10.	Предстерилизационную  очистку  инструментов  к  эндоскопам растворами средства «Эмпауэр» механизированным способом в ультразвуковых установках «Кристалл-5», «Кристалл-15»,    УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК»    и    «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК»    проводят    по режимам, указанным в табл. 6.

- Растворы  средства, имеющие  комнатную  температуру (не менее 18°С), для  предстерилизационной  очистки изделий (окончательной очистки эндоскопов - перед ДВУ) ручным способом могут быть использованы многократно в течение  рабочей смены, если их внешний вид не изменился. При  появлении  первых   признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение  раствора  и  т.п.) раствор  необходимо   заменить. Растворы   средства, имеющие      температуру  40-42С, для  предстерилизационной  очистки изделий ручным и механизированным способами используют однократно.

- Контроль  качества предстерилизационной  очистки  проводят путем постановки  азопирамовой  или  амидопириновой  пробы  на наличие   остаточных количеств  крови   согласно   методикам, изложенным  соответственно  методических  указаниях  Контроль   качества предстерилизационной  чистки изделий     медицинского   назначения  с  помощью    реактива    азопирам     (№     28-6/13от  28.05.88г.)  и  в «Методических  указаниях по     предстерилизационной     очистке  изделий  медицинского назначения»    (№  28-6/13 от   08.06.82г.).       Контролю подлежит     1%  одновременно     обработанных     изделий     одного     наименования     (но не менее трех изделий).

Таблица 2 Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения

(кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «Эмпауэр» ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки, на этапе в мин. |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов изделий: |  |  |  |
| • не имеющих замковых частей, каналов или полостей (кроме стоматологических зеркал с амальгамой); | 0,5 | Не менее 18 | 10 |
|  | 03 | 40-42* |  |
| • имеющих, замковые части, каналы или полости (кроме стоматологических щипцов); | 0,8 | Не менее18 | 10 |
|  | 0,5 | 40-42* |  |
| • стоматологических зеркал с амальгамой и щипцов | 0,5 | Не менее 18 | 20 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | В соответствии с температурой этапа замачивания |  |
| • имеющих замковые части, каналы или полости; |  |  | 1,0 |
| • остальных изделий |  |  | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * температура в процессе очистки не поддерживается. Таблица 3

Режимы предстерилизационной очистки (окончательной очистки - перед ДВУ) гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Эмпауэр»

ручным способом

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 0,5 | Не менее 18 | 10 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: | 0,5 | Не менее 18 | 2,0 |
| ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; |  |  |  |
| • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; |  |  | 3,0 |
| • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки |  |  | 1,0 |
| ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: |  |  | 2,0 |
| • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки; |  |  |  |
| • каналы промывают с помощью шприца |  |  | 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Таблица 4

Режим предстерилизационной очистки медицинских инструментов к эндоскопам раствором средства «Эмпауэр» ручным способом

| Этапы предстерилизационной очистки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с помощью шприца |  |  |  |
|  | 0,5 | Не менее | 10 |
|  |  | 18 |  |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обеззараживание (замачивание): • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; • внутренних открытых каналов -при помощи шприца |  |  |  |
|  | 0,5 | Тоже |  |
|  |  |  | 2,0 |
|  |  |  | 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) |  |  |
|  | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) |  |  |
|  | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов.

Таблица 5 Режимы предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических (в том числе вращающихся) инструментов растворами средства «Эмпауэр» механизированным способом в ультразвуковых установках «Кристалл-5», «Кристалл-15», УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату),% | Температура рабочего раствора, °С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка в установке: •инструментов, не имеющих замковых частей, кроме зеркал с амальгамой | 0,3 | 40-42* | 5 |
| •инструментов, имеющих замковые части, кроме щипцов стоматологических; | 0,4 |  | 10 |
| •стоматологических зеркал с амальгамой | 0,4 |  | 20 |
| •стоматологических щипцов | 0,5 |  | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * температура в процессе ультразвуковой обработки поддерживается самой установкой.

Таблица 6

Режимы предстерилизационной очистки инструментов к эндоскопам

раствором средства «Эмпауэр» механизированным способом

в ультразвуковых установках «Кристалл-5», «Кристалл-15», УЗВ-10/150-ТН-«РЭЛТЕК» и «УЗВ-18/200-ТН-«РЭЛТЕК»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка* в установке: • различных инструментов, в том числе имеющих замковые части, кроме зажимов и инструментов с каналами | 0,5 | 40-42*** | 7 |
| • зажимов и инструментов, имеющих каналы (иглы инъекционные и т.п.)** |  |  | 10 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание |  |  |
| дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * при погружении инструментов в раствор средства необходимо сделать не менее 5 рабочих движений в растворе для лучшего его проникновения в труднодоступные участки инструментов;

** рекомендации по очистке механизированным способом не

распространяются на катетеры смывные;

*** температура в процессе ультразвуковой обработки поддерживается самой установкой.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками, глаз - защитными очками.

- Следует    избегать    контакта  средства    и    его    рабочих    растворов    с    кожей и слизистыми оболочками глаз.

- Не допускать к работе со средством лиц с повышенной чувствительностью  к химическим веществам и  страдающих  хроническими аллергическими заболеваниями.

- Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- При попадании средства  в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза под струей воды в течение 10-15    мин., закапать 30%   раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к врачу.

- При    случайном  попадании средства на кожу  следует  смыть    его водой.

- При  случайном попадании средства  в  желудок  дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды или адсорбента -  активированного угля (10-20 измельченных таблеток на стакан воды) или любого другого заменяющего его  адсорбента. При ухудшении состояния  здоровья пострадавшего необходимо обратиться к врачу.

6. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

6.1. Средство должно быть упаковано в плотно закрытые полиэтиленовые канистры вместимостью 3,8 дм3.

6.2. Средство транспортируют любым видом крытого транспорта в соответствии  с правилами перевозки грузов, действующими на  каждом     виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

6.3.  Средство следует  хранить в сухих складских помещениях в упаковке изготовителя при   температуре от   0°С до плюс  25 °С в   местах, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов. При транспортировании средства в зимнее время возможно его замерзание. Потребительские свойства средства после размораживания и перемешивания встряхиванием сохраняются.

6.4.  Пролившееся  средство следует  разбавить  большим количеством  воды    или  адсорбировать негорючими    веществами     (земля,     песок,    силикагель)  и  направить на утилизацию.

Уборку пролившегося средства необходимо проводить, используя резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки) и органов дыхания (универсальные респираторы типа РУ-60М, РПГ-67 с патроном марки В.

6.5.	Слив     средства     в     канализационную     систему     можно     проводить только в разбавленном  виде; не допускается     попадание     неразбавленного  средства     в сточные (поверхностные или подземные) воды.

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА  «Эмпауэр»

7.1 Средство  «Эмпауэр»  контролируют  по  показателям, указанным в табл. 7.

Таблица 7

Показатели контроля средства «Эмпауэр»

| Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость сине-зеленого цвета без видимых примесей или загрязнений |
| Запах | Легкий свежий цветочный |
| Ферментативная активность | Полное очищение фотографической пленки |
| Показатель активности водородных ионов средства при 20°С, ед. рН | 7,5-8,5 |

7.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0.-78.

7.3	Определение  показателя  активности  водородных  ионов, рН.  Определение показателя активности водородных ионов, рН проводят по

ГОСТ Р 50550-93 потенциометрическим методом.

7.4	Определение ферментативной активности.

Определение ферментативной активности проводят с использованием качественного метода, основанного на разрушении эмульсии желатина на полоске фотопленки ферментами.

7.4.1 .Средства измерения, реактивы, материалы.

Весы лабораторные общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Секундомер любого типа с погрешностью ±0,1 сек.

Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерения температуры от 0 до 100°С и ценой деления шкалы 2°С по ГОСТ 28498.

Магнитная мешалка.

Цилиндр 1-500-5 по ГОСТ 1770-74.

Стакан В-1-400 ТС по ГОСТ 25336-82.

Водяная баня, нагревательная плитка с возможностью регулировки температуры растворов средства в диапазоне 47,0±2,0°С.

Пинцет.

Пробирки диаметром 15 мм, минимальная высота 25мм.

Вода питьевая по ГОСТ 2874-75. Фотопленка Кодак (35 мм) неэкспонированная: черно-белая Кодак ТМХ 100 или цветная Кодак колор ОоЫ 100, Коника колор УХ 200.

7.4.2.	Подготовка к анализу.

В стакане вместимостью 400 см3 взвешивают 0,24 г средства с погрешностью не более 0,002 г и добавляют 300 см3 питьевой воды, перемешивают полученный раствор с помощью магнитной мешалки в течение 5 минут и измеряют рН. Если рН раствора не соответствует диапазону от 6,0-8,0, его необходимо откорректировать с помощью 0,1 н растворов соляной кислоты или натрия гидроокиси.

Тестовые образцы фотопленки нарезают на полоски шириной 12,7 мм из рулончика фотопленки, удерживая края фотопленки с помощью пинцета. Неиспользованную фотопленку помещают в футляр и хранят в прохладном месте.

Водяную баню разогревают до температуры 47,0±2,0°С.

7.4.3.	Проведение анализа.

В стеклянные пробирки наливают раствор средства так, чтобы в них можно было погрузить 3/4 длины полоски фотопленки. Полоски фотопленки с помощью пинцета помещают в пробирки (в каждую пробирку по одной полоске), которые устанавливают в подготовленную по п. 6.4.2. водяную баню, нагревают раствор средства до температуры 47,0±2,0°С, используя для проверки температуры термометр (при достижении указанной температуры раствор средства помутнеет, так как точка помутнения будет превышена), включают секундомер (таймер) и выдерживают при этой температуре в течение 30 минут.

Через 30 минут полоски вынимают из раствора с помощью пинцета и протирают обе поверхности каждой полоски тканью, протягивая полоску между пальцами, равномерно и мягко сжимая ее, сверху вниз для удаления имеющейся на пленке желатиновой эмульсии.

7.4.4.	Обработка результатов.

За результат испытания принимают полноту удаления желатиновой эмульсии с полоски фотопленки двух параллельных определений. Испытания считают пройденными, если желатиновая эмульсия полностью сошла с полоски фотопленки. Испытания считаются не пройденными, ели желатиновая эмульсия не полностью сошла с фотопленки.