АННОТАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство чистящее жидкое

«Авансепт Клинер»

(ООО «МК ВИТА-ПУЛ»)

Назначение: Чистящее средство «Авансепт Клинер» предназначено для применения в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля, в стоматологических клиниках; в отделениях физиотерапевтического профиля, в аптеках, в клинических, микробиологических, диагностических, бактериологических, вирусологических и др. лабораториях, процедурных кабинетах, пунктах и станциях переливания и забора крови и др. для:

- очистки и промывки шлангов, емкостей для сбора слюноотсасывающих систем (стоматологических аспираторов) от различных загрязнений (слюна, кровь, зубной камень, органические остатки, отложения жесткости воды и т.д.).

- очистки внутренних поверхностей ультразвуковых установок (Elmasonic и др.), испарительных емкостей дистилляторов (DISCOM и Meladest 65), испарительной емкости парогенераторов, пароочистителей пароструйных моечных машин Elmasteam ES.

- очистки камер автоматических моечных машин (BHT, SMEG, Lancer и др.).

- очистки камер паровых стерилизаторов.

- очистки поверхностей, не подверженных воздействию кислот.

Средство «Авансепт Клинер» обладает быстро и эффективно очищает различные отложения и накипь на поверхности, не портит и не вызывает коррозии обрабатываемых поверхностей, препятствует дальнейшему образованию отложений на обработанной поверхности, удобно и экономично в использовании.

Чистящее средство «Авансепт Клинер» выпускается в полимерных флаконах объемом 0,25 л, 0,5 л, и 1 л.

Применение: «Авансепт Клинер» применяется в виде 3% и 5%-ных растворов средства. Рабочие растворы чистящего средства «Авансепт Клинер» готовят в стеклянной или пластмассовой емкости путем добавления средства к питьевой воде (табл. 1).

| Концентрация рабочего раствора (%) по препарату | Количества средства и воды (мл), необходимые для приготовления рабочего раствора объемом: |
| --- | --- |
|  | 1л | 2л | 4л | 6л | 10 л |
|  | сред-ство | вода | сред-ство | вода | сред-ство | вода | сред-ство | вода | сред-ство | вода |
| 3,0 | 30 | 970 | 60 | 1940 | 120 | 1880 | 180 | 1820 | 300 | 9700 |
| 5,0 | 50 | 950 | 100 | 1900 | 200 | 1800 | 300 | 1700 | 500 | 9500 |

Очистка слюноотсасывающих систем (стоматологических аспираторов)

Стоматологические аспираторы требуют ежедневного ухода. После каждой хирургической операции или длительного лечения тщательно промойте аспиратор небольшим количеством чистой воды. Заполните отсасывающую систему 3%-ным раствором средства «Авансепт Клинер» и оставьте на 15 минут (при сильных загрязнениях рекомендуется использовать 5%-ный раствор чистящего средства), затем промойте систему питьевой водой. Не оставляйте в отсасывающей системе раствор средства «Авансепт Клинер» на ночь!

Для проведения дезинфекции стоматологических аспираторов рекомендуется использовать дезинфицирующее средство «Авансепт Дент».

Очистка внутренних поверхностей ультразвуковых установок

Заполните ванну ультразвуковой установки 3%-ным раствором средства «Авансепт Клинер», таким образом, чтобы уровень раствора средства превышал уровень загрязнения и оставьте на 15 мин. При необходимости можно увеличить время выдержки до 30 мин. После применения, промойте ультразвуковую установку, путем двукратного заполнения питьевой водой.

Очистка дистилляторов DISCOM и Meladest 65 и пароструйных моечных машин Elmasteam ES, камер автоматических моющих машин (BHT, Innova, Lancer и др.)

Заполните испарительную емкость дистилляторов, пароструйных моечных машин или камеру автоматических моечных машин 3%-ным раствором средства «Авансепт Клинер», таким образом, чтобы уровень раствора средства превышал уровень загрязнения и оставьте на 15 мин. При сильном загрязнении используйте 5%-ный раствор чистящего средства. После применения, промойте установку, путем двукратного заполнения питьевой водой.

Очистка камер паровых стерилизаторов

Откройте дверцу парового стерилизатора. Протрите внутренние поверхности камеры безворсовой ветошью или салфеткой, смоченной 3%-ным раствором средства «Авансепт Клинер». Через 15 минут протрите несколько раз очищенные поверхности салфеткой или безворсовой ветошью, смоченной дистиллированной водой.

Состав: лимонная кислота, молочная кислота, ингибитор образования отложений, отдушка, вода.

Меры предосторожности:

Избегать разбрызгивания и попадания средств на кожу и в глаза.

Все работы проводить в резиновых перчатках.

Меры первой помощи:

При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в течение 10-15 минут, при появлении гиперемии - закапать 20　% или 30 % раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с пищевой содой (1　чайная ложка на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание) и глаз (слезотечение) выйти из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Принять теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.

Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке предприятия-изготовителя.

Условия хранения: Средство хранить в упаковке предприятия-изготовителя в сухом крытом помещении при температуре от 0°С до плюс 35°С вдали от источников тепла, избегая попадания прямых солнечных лучей, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов, в местах недоступных детям.